CPSL-790B SF6气体定性检漏仪

产

品

手

册

常州捷卓智能科技有限公司

CPSL-790B是一由先进微处理器控制电路的检漏仪。超过20年的工程经验和传感研究。今天CPSL-790B拥有3个尖端专利技术可以检测世界上最先进的容易使用的制冷剂检漏仪。

对于许多专业的检漏需求而言，快速而又精确的找出制冷剂的泄漏点是非常关键的。CPSL-790B是专业设计的非常有效检测所有的SF6、CFC、HFC、HCFC类制冷剂和混合制冷剂。

CPSL-790B保持很强的多方面适用性。甚至今天的新型制冷剂如R410A 、R404、R407、R606等。10个可调节的灵敏度设置和拥有专利传感器电路技术，有效的保证找出任何一种制冷剂的任何大小的泄漏点。

CPSL-790B具有轻便、易携带的特点。允许使用者直接检测预想中的任何泄漏区域，不要考虑太远或者是有限制的地方。其外观提供一个舒适的握资，金属软管弯曲可朝向任何方向。

CPSL-790B检漏仪的使用和维护保养

首先要花一些时间详细阅读并理解说明书中的关键点，一边能很好的操作这个检漏仪。

如果你有任何疑问或建议，请拨打我们的免费服务电话

特点功能：

- 具有专业技术的微计算处理控制电路。

- 具有专利技术的离子泵传感器技术，提高了灵敏度和可靠性。

- 具有专业技术的过滤功能，能有效排除由于水份而导致的误报警。

- 钢制的圆弧形按键。

- 3个独立的可选择报警指示（声音报警、灯光报警、声音和灯光两者同时报警）。

- 10个显示泄漏大小指示灯。

- PIN、POINT方法模式能排除背景噪音和环境污染。

- 10个可选择的灵敏度范围。

- 能检测所有Halogenated 制冷剂。

- 40小时的电池寿命。

- 自动电源切断功能可保护和延长电池使用寿命。

- 具有低电压显示。

- 通过SAEJ1627和CE人证。

一、功能键介绍：

- ON/OFF键：打开/关闭

- ALARM SELECT 键：刚打开仪器时有一个可听的声音报警，按下： “ALARM SELECT”键一下，打开可看灯光报警。再次按下“ALARM SELECT”键，可同时启动声音和灯光报警，第三次按“ALARM SELECT”键，可回到初始设定的声音报警。

- SENSITIVITY 键：CPSL-790B提供10个可调节的灵敏度范围。这是根据你所检测的制冷剂种类和泄漏点大小而定的，每次打开仪器，仪器默认值为最低一档的灵敏度。按住“SENSITIVITY”键，来改变灵敏度值，灯光从左到右移动（灵敏度从低到高）。

- LOCK OUT键：当面临在一个高浓度制冷剂场所内进行检漏时，按下此键或复位键（CLEAR）到最低值，在这种模式下能检测和储存记录被检测气体的最高浓度。任何气体的浓度低于最高记录的浓度就会被忽略，从而达到排除环境内制冷剂存在的影响。当探头达到最高制冷剂浓度区域时，两个音调报警会响起，使你找到泄漏点。

- CLEAR键：这个键用于完成两个任务，第一，用于复位储存在微处理器的记忆位置，当仪器处于“PIN-POINT”模式运行。第二，用于再次校准仪器适应范围和环境条件。

二、SAEJ1628操作程序：

注意：在空调系统中，测试时一定要关闭发动机。

- 空调系统或制冷系统应该有足够的制冷剂，表压至少达到340kpa/50psi,同时系统处于关闭状态，温度要低于15℃，压力达不到此数值时泄漏可能检测不到。

- 注意不要弄脏金属软管探头部分，在高浓度制冷剂中，如果探头特别脏或有水份存在，应取干净的软纸擦干净或用车间动力空气吹干净。禁忌，不要用清洗剂或溶剂清洗检漏仪，避免检漏仪与它们发生不良反映，造成不必要的仪器损坏。

- 检测整个系统泄漏方法如下：在所有管路上、软管和部件上寻找空调系统润滑油油迹，损坏和连接的地方，用检漏仪的探头来仔细查找每一个值得怀疑的地方，比如：所有的接头、软管与铜管的连接处，各个控制部分，带帽子的维修点、焊接部位等。

- 检测要沿着管路连续进行，这样保证没有被漏的地方。如果一个泄漏被找到，要继续检测系统其他部位，确认是否还有泄漏。

- 在检测每个区域时，探头应在泄漏点的周围，并以不超过25-50毫米/秒移动，同时检测表面位置时速度不超过5毫米/秒，慢慢移动探头朝有可能泄漏的区域来查找。

- 一个明显的漏点如被找到时，最好用高压空气向泄漏点吹一次。如果有必要，重复检测这个地方。

- 检查蒸发器铜管泄漏时，必需要打开空调并开到最高，运行15秒。关掉空调并10分钟，让制冷剂达到全部管路。然后将检漏仪的探头插入防护盖板内或冷疑水排放器处，要确认没有水分存在，如检漏仪报警，泄漏就肯定存在。

- 遵守任何制冷的维修，损坏制冷系统的其他维修，泄漏检测和制冷系统维修点的检漏，都是必不可少的。

三、操作技能：

- 有风的环境：不要在有风的环境中检测泄漏，即使很大的泄漏也不能检测，因为泄漏出的气体会迅速融入大气中，使你无法检测。如有可能用铅箔制作一个气体罩放在接头或连接处，或将检测区域移到无风的环境中进行检测。

- 灵敏度设置：MAC建议设置泄漏测试水平为5-6，最好的灵敏度设置为1，这样允许变量输出报警。可视指示灯运行在10个指示灯格之内而不是全部的指示报警。备注：灵敏度选择太高到最高的可听见的音调连续的鸣叫或全部10个指示灯连续的闪烁，你需要调到一个低一点的灵敏度设置，再次进行尝试。

- 有选择性的过滤器：在一个泄漏检测区域存在湿气将导致泄漏检测仪器误报警，当寻找泄漏蒸发器或其他高湿气容量存在区域周围时，具有专利技术的有选择性的干燥过滤器。能清除由水分存而导致的报警。

四、泄漏确认：

如果有一个泄漏点被检测到，经过移动探头进行反复实验，得到相同的泄漏报警，你就可以确认这个泄漏点。

五、维护：

CPSL-790B定性检漏仪维护相对比较简单。只需要定期清洁探头，替换离子泵传感器和电池。

- 低电压提示：当打开仪器时，液晶显示屏中间不停闪烁，表示电池电量不足，更换4节AA电池即可。

注意：不要使用充电电池。

- 更换离子泵传感器：离子泵传感器需要定期更换，如果仪器出现指示不正常或在最低灵敏度时错误报警，这时就需要更换新的离子泵传感器。操作方法如下：

先关掉开关，如图所试进行更换。本仪器随机配备一个新的离子泵传感器。

- 具有专利技术的有选择性过滤器：一定要确认通过探头的空气是干净的无污染的，而且是通畅的无阻塞。从金属软管上取下探头时同进也取下了离子泵传感器（注意：一定要关机）。尝试用低压空气吹掉过滤器中的脏东西（不要尝试其他方式）。如果还是无法清除，就要更换新的过滤器。