JZ3003回路电阻测试仪

使用说明书

目    录

第一节 产品概述 …………………………………………………………… 2

第二节 功能特点 …………………………………………………………… 2

第三节 技术参数 …………………………………………………………… 2

第四节 使用条件 …………………………………………………………… 2

第五节 面板介绍 …………………………………………………………… 3

第六节 操作说明 …………………………………………………………… 3

第七节 注意事项 …………………………………………………………… 5

第八节 故障分析 …………………………………………………………… 5

一、产品概述

按新电力设备预防性试验规程要求，各种开关设备的导电回路电阻测试是必测项目，其测试电流不得小于100A，连续电流时间不得少于一分钟。对此，我公司设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品，其适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值，高低压电缆线路的直流电阻值等。JZ3003回路电阻测试仪是采用200A/100A恒流输出，可采用截面较细的测试线，减轻了现场测试人员的劳动强度。测试数据用带背光的点阵式液晶显示，适用于不同的工作环境。

二、功能特点

- 采用恒流输出，开路电压达10V；

- 仪器输出电流大，重量轻；

- 具有完善的保护电路，可靠性强；

- 具有测试时间设置功能，满足规定要求。

三、技术参数

输出电流   200A/100A可选

开路电压   10V

测量时间   15S、30S、45S、60S可选

测量范围   0～9.99mΩ/19.99mΩ

分 辨 率   0.1μΩ

测量精度   ±(0.5%读数+2字)

外形尺寸   300mm×230mm×220mm

仪器重量   7kg

四、使用条件

环境温度   -10℃～50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz

五、面板介绍

仪器面板见图5.1。

图5.1  面板图

1.I+、I-：电流输出端子。

2.U+、U-：电压输入端子。

3.AC220V：整机电源输入口，带有交流插座，保险仓和开关。

4.接地柱：为整机外壳接地用，属保护地。

5.液晶屏：大屏幕液晶显示器，显示电流、电阻值。

6.键  盘：选择键—光标反白选择，数值大小选择。

确认键--选定选项后按此键，仪器按执行相应的选项命令，改变相应参数后按此键退出参数修改。

复位键--任何时候，按复位键，仪器回到初始状态。

六、操作说明

6.1接线：将测试线中的粗电流线接仪器 “I＋ 、I－”端子，细电压线接“V＋、V－”端子，测试钳接试品，并用力摩擦接触点，同时把地线接好。

6.2打开仪器电源开关，液晶屏显示如下图，可以设置测试电流，测试时间以及查看历史记录。

测试电流：100A

测试时间：15秒

开始测试

历史数据     14:13:18

选择开始测试，按确认键进入测试界面如下图：

正在测试           01秒

测试电流   101A

测试电阻   375.2μΩ

测试完毕后界面如下图：

测试完毕

测试电流   101A

测试电阻   375.2μΩ

此时按确认建可以保存测试记录。

6.3在初始界面选择历史数据，按确认键进入界面如下图，反白显示为为当前记录号，斜杠后面为记录总数，按选择建改变记录。

记录：02/12

测试电流：101A

测试时间：15秒

测试电阻：375.2μΩ

按【复位】键，仪器回到初始状态。

6.4在初始界面选择测试电流，按确认键电流反白显示可以按选择键改变电流大小，按确认键退出。

测试电流：200A

测试时间：15秒

开始测试

历史数据     14:13:18

6.5在初始界面选择测试时间，按确认键时间反白显示可以按选择键改变时间大小，最大60秒，按确认键退出。

测试电流：100A

测试时间：15秒

开始测试

历史数据     14:13:18

七、注意事项

7.1使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

7.2仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

7.3本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

7.4对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

7.5在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

7.6在测试过程中，当仪器输出电流时，切不可拆除测试线，以免发生事故。

7.7仪器连续测试次数较多时，仪器发热会自动保护，电流无输出，此时应停几分钟再测。

八、故障分析

8.1接通电源线，打开开关，仪器无显示。

A：保险丝熔断，需更换保险丝。

B：电源线故障，需更换电源线。

8.2按【确认】键后，阻值显示不正常或显示测试回路开路。

A：测试回路不通，重新把各个接线端子接牢。

B：测试钳与试品接触不好，重新接试品并用力摩擦接触点。

C：连续测试时间过长，仪器电源输出保护，停止几分钟再测。

8.3电流显示异常

仪器使用220V电源线太细或太长。

8.4液晶屏显示异常

A：仪器使用的电源电压太低。

B：220V电源线太细或太长。