全自动变压器直流电阻测试仪

使用说明书

目    录

第一节 产品概述 ……………………………………………………………… 2

第二节 功能特点 ……………………………………………………………… 2

第三节 技术参数 ……………………………………………………………… 2

第四节 使用条件 ……………………………………………………………… 2

第五节 面板介绍 ……………………………………………………………… 3

第六节 仪器接线 ……………………………………………………………… 3

第七节 操作说明 ……………………………………………………………… 4

第八节 注意事项 ………………………………………………………………11

一、产品概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

二、功能特点

- 可只需一次接线即可完成高低压绕组所有直流电阻数据的测量；

- 三相同时测量加助磁法测量，速度更快，且大大减小剩磁危害；

- 显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡率，还可以打印折算到额定温度下的电阻值；

- 具有完善的反电势保护功能；

- 具有自动放电和放电指示功能，减少误操作，保证设备及人员安全；

- 仪器可以永久存储测试数据500组，还可以使用优盘存储数据；

- 仪器采用5.7寸超大液晶显示，可随时打印测试结果；

- 仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。

三、技术参数

输出电流   三相测试：2*10A、2*5A、2*2A

单相测试：20A、10A、2A

测试范围   2*10A：500μΩ～500mΩ

2*5A： 1mΩ～1Ω

2*2A： 2.5mΩ～2.5Ω

20A：  250μΩ～1Ω

10A：  500μΩ～2Ω

2A：   2.5mΩ～10Ω

分 辨 率   0.1μΩ

测量精度   ±(0.2%读数+2字)

外形尺寸   420mm×250mm×340mm

仪器重量   15kg

四、使用条件

环境温度   -10℃～50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz

五、面板介绍

面板(图5.1)为面板示图

全自动变压器直流电阻测试仪

图5.1

1.高 压 侧：变压器高压侧（中压侧）接线柱；

2.低 压 侧：变压器低压侧接线柱；

3.电源开关：仪器的电源开关及保险；

4.接 地 柱：仪器安全接地专用；

5.打 印 机：打印测试数据；

6.液 晶 屏：显示测试数据，操作提示功能；

7.键    盘：『返回』对应的返回上一层菜单功能；

『确定』对应光标按钮的执行功能；

『存储』对应测试项目的数据存储；

『选择』对应光标选择菜单功能；

『▲▼』用来修改参数或数值大小，“▲”表示从0-9加，“▼”表示从9-0减；

『◄►』改变光标选择的位置；

8.USB接 口：用于连接优盘专用接口。

9.蜂 鸣 器：仪器放电报警指示。

六、仪器接线

6.1将电源线把仪器与外部AC 220V电源连接，将接地端子与大地连接。

6.2两绕组变压器测试时一次将接线端子（高压）的四个测试钳（黄绿红黑）分别接到变压器高压侧的A、B、C、O套管上，如果只有A、B、C三个套管，可以将黑色测试钳悬空。将接线端子（低压）的四个测试钳（黄绿红黑）分别接到变压器低压侧的a、b、c、o套管上，如果只有a、b、c三个套管，可以将黑色测试钳悬空，整个测试过程不用倒线。

6.3三绕组变压器可以将高低压绕组测试完后，将接线端子(高压）的四个测试钳倒接到中压侧测试即可。

6.4单相变压器使用时将接线端子（高压）黄色和黑色的测试钳接到单相变压器的高压侧，接线端子（低压）黄色和黑色的测试钳接到单相变压器的低压侧。

6.5仪器配套的专用测试线已经将电流、电压线设计到同一测试钳口上，接线简单方便。

七、操作说明

接线：将被试品通过专用测试线与仪器的接线柱连接牢固，同时把地线可靠接地，具体接线见下图：

仪器开机显示画面如图7.1

### 全自动变压器直流电阻测试仪

图7.1

最上面为标题栏，最下面为状态栏，中间为显示区。按“选择”键移动光标，然后按“确认”键进入相应菜单。

7.1三相电阻测量

进入三相电阻测量界面如图7.2

图7.2

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“▲”“▼”修改参数设置栏里的参数。

“绕组类型” 为高压、中压、低压；

“当前分接” 为1～25；

“测试电流” 为2*10A、2*5A、2*2A。

注：在测试状态下只能修改“当前分接”，当选择“低压”时不能改分接。

1）将光标移到“测量”按钮，按“确认”键，出现对话框如图7.3

图7.3

继续按“确定”键，仪器开始给绕组加电，状态栏提示“正在充电…”最右边为测试时间显示。实验结果栏里显示三相电流值，当电流恒定时提示“正在测试…”同时显示出三相电阻的阻值及不平衡率，如图7.4。如果被测电阻值超出测量范围则状态栏里提示“超出量程范围！”；如果试验回路开路，则提示“测试回路开路！”。

图7.4

2）将光标移到“停止”按钮，按“确认”键出现对话框如图7.5

图7.5

按“确认”键仪器停止测量，断开电源开始对绕组放电，状态栏提示“正在放电…”及放电电流，并有蜂鸣器提示。等蜂鸣器停止，则放电完毕可以移动或拆除测试钳。

3）在测试界面，将光标移到“暂存” 按钮，按“确认”键则仪器将当测试结果暂时存到内存以便查看。出现提示框如图7.6

图7.6

4）将光标移到“显示” 按钮，按“确认”键则显示暂存的结果，如图7.7。按“返回”键则返回到测试界面。

图7.7

5）按“打印”键，出现提示框图7.8，则可以将测试结果打印出来。

图7.8

6）按“存储”键，出现提示框图7.9，选择仪器的内存还是U盘，按“确认”键则可以将测试结果存储到仪器里或U盘上，以便查阅。当选择U盘存储时，请先插入U盘，状态栏的   变为   时即可按确认键，存入到U盘，否则存储无效。

图7.9

7.2单相电阻测量

进入单相电阻测量界面如图7.10

图7.10

操作方法同“三相电阻测量”。

7.3单线电阻测量

进入单线电阻测量界面如图7.11

图7.11

操作方法同“三相电阻测量”。

7.4低压助磁测量

进入低压助磁测量界面如图7.12

图7.12

操作方法同“三相电阻测量”。

7.5试验参数设置

进入试验参数设置界面如图7.13

图7.13

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“▲”“▼”修改参数设置栏里的参数。

7.6历史记录查询

进入历史记录查询界面如图7.14

图7.14

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“确认”键进入相应的记录目录，如图7.15

图7.15

按“选择”键出现快速查找对话框如图7.16；按“选择”+“存储”出现格式化对话框如图7.17

图7.16                                    图7.17

选择相应的记录，按“确认”键，打开相应的历史记录数据。如图7.18：

图7.18

7.7日期时间设置

进入日期时间设置界面如图7.19

图7.19

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“▲”“▼”修改相应参数。

7.8仪器参数校验

此功能为仪器出厂前的仪器精度校准菜单，设有密码不允许用户进入。

八、注意事项

仪器设计有反电势保护功能，在使用中仍需按以下逐步操作，以确保试验人员及仪器的安全。

8.1使用本仪器前请仔细阅读使用说明书，检查接线正确无误、接地良好。

8.2在无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。

8.3在测量过程中不允许拆除测试线。

8.4在测量完毕并退出测量状态后，方可进行接线拆除。

8.5如出现无法解决的问题，请及时与本公司取得联系。